## 正恒
泉州六中双目生物显微镜项目采购报价
日期： 年 月 日 最高控价:95100元
序号 | 品名 | 规格功能 | 数量 | 报价 | 总价 | 总计
1 | 双目生物显微镜 | （一）结构技术参数： 1.光学系统: 无限远色差校正光学系统 2.目镜：双目，WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 3.物镜：超长工作距离无限远COS物镜4X/0.10，工作距离W.D.29.5mm;10X/0.25工作距离W.D.8.5mm;40X/0.65（弹簧），工作距离W.D.0.85mm。 4.镜筒：无限远铰链式头组，30°倾斜。 5.转换器：四孔定位转换器。 6.调焦机构: 粗微调同轴，凸轮结构调焦，粗调最大行程25mm;微调格值0.008mm;有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 7.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 8.照明：LED可充电光源，稳定性：10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间；电源调节旋钮和电源开关分开使用，这样可以更简易地调节亮度；光照明亮，色度均匀，色温接近自然光；不产生热。 9.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，螺旋升降，并配有可变光栏。 10.载物台：组合式多层机械移动载物台，移动范围76×30（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。 | 30 | 台 |  | 0
（二）光学技术参数：(需要提供产品检测报告复印件进行佐证，检测报告须有CMA或CNAS标识，且检测（检验）内容及结果须满足以下要求：） 1.成像清晰圆直径（mm）：4倍物镜不小于16.5；10倍物镜不小于16.5；40倍物镜不小于16.5 2.齐焦（mm）：10→4倍不超过0.030；10→40倍不超过0.027；40→100倍不超过0.020 3.转换器定位稳定性（mm）≤0.008 4.载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移（mm）≤0.008；不重复性（mm）≤0.001 5.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量（mm）≤0.01 6.10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.04 7.微调机构空回（mm）≤0.004 8.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.65% 9.显微镜目镜放大率准确度不超过±1.95% 10.左右两系统放大率差≤0.15% 11.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.2% 12.双目系统左右视场像面方位差（＇）≤12 13.双目系统左右视场中心偏差（mm）：上下≤ 0.05；左右外侧≤0.05 14.零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤0.15
总计 | [5 empty] | 0
报价单位（盖章）
联系人：
日期： 年 月 日